### TERMO DE REFERÊNCIA

- JUSTIFICATIVA:

O Município de Petrópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal, tendo como necessidade a contratação de Empresa para fornecimento de Exames Laboratoriais atender necessidades do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE).

Como Componente da estrutura do HMNSE, o Serviço de Análises Clínicas é responsável pela realização de exames laboratoriais de sangue, urina e outros líquidos biológicos, essenciais no apoio à assistência médica e às pesquisas realizadas na unidade. A literatura médica cita que 70% das decisões médicas se baseiam em resultados de exames laboratoriais, procedimentos vistos como minimamente invasivos, que podem ser considerados como sendo a ferramenta de elevada relação custo/efetividade para se obter informações sobre o estado de saúde do paciente. Os resultados de exames laboratoriais fornecem informações que podem ser utilizadas para fins diagnóstico e prognóstico, prevenção e estabelecimento de riscos para inúmeras doenças, definição de tratamentos personalizados, assim como evitar a necessidade de procedimentos complementares mais complexos e invasivos, quando bem indicados e os resultados corretamente interpretados (SUMITA e SHCOLNIK, 2017). Dessa forma, a referida aquisição de aparelho e insumos laboratoriais é extremamente importante para que o HMNSE realize suas atividades de assistência e pesquisa.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2.  OBJETO:

O objeto da presente solicitação é de LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR PARA PROVA DE COAGULAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HMNSE - SMS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

- VIGÊNCIA: Período de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua assinatura podendo ser renovado conforme previsão na Lei 14.133/2021.

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 10 dias (DEZ) conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas no setor de laboratório de análises clínicas do HMNSE, Rua Paulino Afonso, 455, Centro - Petrópolis - RJ.

Entrega se dará no período das 8:00 às 16:00 h.

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

|  | LOTE I – LOCAÇÃO DE 01(UM) ANALISADOR PARA PROVAS DE COAGULAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HMNSE - SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | SERV. DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR PARA PROVAS DE COAGULAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICO | MESES | 12 |
| 02 | PTT (TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA) - REAGENTE DEVERÁ SER UM FOSFOLIPÍDIO DO CÉREBRO DO COELHO, QUE CONTENHA ÁCIDO ELÁGICO EM MEIO TAMPONADO COM ESTABILIZADOR.PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA). | TESTES | 12.000 |
| 03 | TAP (TEMPO DE PROTROMBINA) - REAGENTE À BASE DE TROMBOPLASTINA RECOMBINANTE HUMANA - PRODUZIDO POR UMA TECNOLOGIA GENÉTICA EM ESCHERICHIA COLI COM O PRÓPRIO SOLVENTE UTILIZADO PARA A DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA (TP). | TESTES | 12.000 |
| 04 | FIBRINOGÊNIO - O ANALITO DEVERÁ SER UMA TROMBINA ALFA HUMANA EXTREMAMENTE PURIFICADA SECA CONGELADA EM MEIO TAMPONADO COM CÁLCIO E CONSERVANTE. | TESTES | 600 |
| A empresa vencedora deverá colocar na modalidade de Locação 01 (Um) equipamento com as seguintes características: ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO: - Equipamento totalmente automatizado para a realização de testes de hemostasia; - No mínimo 4 canais de leitura; - Reagentes refrigerados; - No mínimo 18 posições para reagentes; - Amostras em Racks de amostras; - 65 posições para amostras em tubo primário; - Função STAT (carregamento de testes de emergência a qualquer momento); - Alimentação contínua para amostras e reagentes (Randômico); - Cubetas descartáveis com um teste por cubeta; - Detector de volume para amostras e reagentes; - Leitor de código de barras para amostras e reagentes acoplados no sistema; - Opção para amostras com micro volume; - 2 agulhas com detecção de volume (1 para amostras e 1 para reagentes); - Diluições e rediluições automáticas; - Detecção por metodologia ótica (nefelometria, imunoturbidimetria e cromogêmico); - Software com gerenciamento do controle de qualidade, incluindo gráfico de Levey - Jennings, curvas de calibração e armazenamento dos dados de pacientes e controles; - Impressora compatível ao sistema; - Possibilidade de interfaceamento bidirecional; - Monitoramento do sistema com aviso de necessidade de manutenção preventiva ou corretiva; CONDIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO: - A instalação e manutenção do equipamento ficará a cargo da firma vencedora que deverá realizar a manutenção preventiva mensalmente e corretiva quando necessário; - A manutenção corretiva incluindo peças e tubulações de reposição será feita sempre que os equipamentos apresentarem defeito, mediante a chamada telefônica que deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive nos finais de semana e feriados e manutenção preventiva trimestralmente, sem qualquer ônus para o contratante. - Caso o técnico não consiga resolver o defeito em 24 horas, ou haja necessidade da retirada do equipamento para manutenção, deverá ser deixado novo aparelho em substituição, o qual deverá ser do mesmo modelo que foi retirado ou similar, em até 48 (quarenta e oito) horas da primeira chamada; - - As despesas com assistência técnica e reposições de peças serão por conta da contratada; - Todas as despesas com entrega de material e transporte de equipamento correrão por conta da contratada; - O equipamento deverá ser novo ou estar em ótimo estado de conservação e tempo máximo de uso de dois anos, comprovado através de nota fiscal do fabricante e este parecer será dado pela Chefia do Laboratório; A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ: - Repor os kits, caso haja perdas decorrentes de qualquer defeito técnico que o aparelho apresente durante a vigência do contrato ou por perda de estabilidade dos reagentes, quando estes forem utilizados dentro de seu prazo de validade; - Fornecer os controles e calibradores, bem como todos os insumos necessários para o bom funcionamento (cubetas, papel para impressora, se for impressão térmica, ou fita para impressora, se for matricial, cartucho, se deskjet ou tonner, se laserjet, água adequada etc.) e utilização dos kits; - Fornecer nobreak compatível com o equipamento fornecido - Oferecer treinamento para uso do equipamento para no mínimo 04 (quatro) funcionários dos Setores de Laboratório, em dias e períodos para determinados pela contratante e a empresa deverá emitir certificado do treinamento para os funcionários. O treinamento deverá ser realizado no setor de Laboratório; |  |  |  |

4.4. DESCRITIVO DO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO E INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL, GERENCIAMENTO DE PRODUÇÃO E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS.

4.4.1. A empresa contratada será responsável pelo Sistema de Interfaceamento/Informatização a ser instalado nos laboratórios, obrigatoriamente bidirecional e compatível com o Sistema de Automação dos Laboratórios do HMNSE ou outro Sistema que porventura venha substituí-lo e/ou ser implantado durante o período de vigência do contrato, sem qualquer custo adicional para a contratante;

4.4.2. Permitir o envio automático dos resultados quando estes estiverem dentro dos valores estabelecidos previamente pelo usuário.

O sistema de interfaceamento deve ser compatível com o sistema de informática utilizado no laboratório HMNSE.

4.4.3. Em caso de atualizações ou implantação de novo sistema de informática laboratorial, a contratada deverá promover o interfaceamento de seu software, sem ônus para o para a contratante;

4.4.4. A empresa contratada deverá realizar, sem ônus adicional para SMS, o processo de interfaceamento do equipamento ao sistema informatizado do laboratório, bem como fornecer, caso necessário, os microcomputadores necessários para instalação do sistema interface e garantir a manutenção preventiva e reparadora do HARDWARE E SOFTWARE.

4.4.5. A empresa contratada também se responsabilizará pelo gerenciamento do sistema de interfaceamento no que diz respeito às ações preventivas e corretivas e, havendo problemas em seu funcionamento, se compromete a notificar sua prestadora de serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante para apresentar a solução dos problemas. Em caso de queda da integração dos sistemas o prazo deve ser imediato, demais demandas em até 24 horas;

4.4.6. O protocolo para o interfaceamento deverá compor a proposta no ato da assinatura do contrato, com o detalhamento para a implantação do mesmo. Para tanto, a contratada deverá conhecer previamente o sistema de informática laboratorial utilizado no laboratório do HMNSE, arcando com os custos adicionais que possam surgir no decorrer desta implantação (diárias, passagens, refeições, cabos, tomadas, switches, etc)

4.4.7. O interfaceamento deve contemplar os resultados de exames e preferencialmente, os de controles da qualidade também.

4.5. DAS AMOSTRAS:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pelo responsável do setor requerente. Após análise do produto, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Recursos do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde, recursos próprios.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionários a serem designados pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

– DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SEREM ENVIADOS PARA ANÁLISE TÉCNICA:

- Comprovação de licenciamento expedida pelo órgão sanitário do domicílio da empresa (Estadual ou Municipal);

- Certificado de Registro de produtos (reagentes e equipamentos) emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS) ou cópia da publicação no Diário Oficial da União (D.O U), (DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE). Caso o produto seja ISENTO de registro, deverá ser apresentado cópia do comprovante de isenção emitido por órgão competente;

- Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa licitante emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS);

- Declaração do fabricante do equipamento, informando que os reagentes a serem utilizados no aparelho são compatíveis com o mesmo. Somente no caso de reagentes que não sejam da mesma marca do aparelho;

- Prospecto/folder do equipamento ofertado com indicação de fabricante e todas as especificações do equipamento para que possa ser feita análise prévia pela equipe técnica, salvo em casos de equipamentos já conhecidos e aprovados, onde poderá ser dispensada essa análise;

- Apresentação da inscrição da licitante junto a um dos órgãos reguladores (CRBIO, CRF, CRBM, CRM, CRQ) ;

- Apresentação da inscrição do responsável da licitante junto a um dos órgãos reguladores (CRBIO, CRF, CRBM, CRM, CRQ);

- Comprovação de que a empresa possui em seus quadros, ou tem como membro da sociedade o mínimo de 2 (DOIS) profissionais, sendo 01 (um) profissional de Curso Superior (Engenheiro) e 01 (um) profissional da área técnica (Técnico) que deverão ser registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro (CRT). A comprovação de vínculo poderá se dar nas seguintes formas admitidas em lei: vínculo empregatício: através de carteira de trabalho ou livro de registro de empregados; sócio: por meio de ato constitutivo da empresa e, se prestador de serviço – através de contrato de serviços próprio.

- Após a etapa de lances, poderá ser solicitado dos licitantes classificados em primeiro lugar, AMOSTRA, do aparelho e insumos necessários, devidamente identificada, no laboratório do Hospital Municipal Nélson de Sá Earp, na Rua Paulino Afonso, 455 – Centro – PETRÓPOLIS/RJ, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, caso seja apresentado produto

desconhecido pela Secretaria de Saúde. A amostra será analisada e submetida a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde. Após análise do produto, será emitido parecer sobre a amostra apresentada.

Obs.: O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação às normas e legislações pertinentes e especificações mínimas estabelecidas neste edital, resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo.

___________________________________________________

ESDRAS COSTA DE ASSIS
MATRÍCULA 2472