TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a preservação dos equipamentos de Raio X do Hospital Dr Nelson de Sá Earp e Pronto Socorro Leônidas Sampaio , a Secretaria Municipal de Saúde solicita a Contratação de Empresa, especialista na área, para manutenção preventiva/corretiva do aparelho de Raio X móvel e um aparelho de Raio X fixo, a fim de garantir sua operacionalidade, conservação e padrões originais.

2. OBJETO:

Manutenção preventiva e corretiva de um aparelho de Raio X Portátil Intercal CR7 e um parelho de Raio X fixo Intercal CR 152 – 500 mA , pelo período de 12 meses e prorrogáveis até o limite permitido por lei.

2.1- Critério de Julgamento: Menor valor Global

3. PRAZOS:

3.1. 4. MODO E LOCAL DO FORNECIO prazo de execução dos serviços deve ser imediata, a partir da  assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

MENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

-Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455 – Centro -  Petrópolis

- Pronto Socorro Leônidas Sampaio – PSLS

Rua Tereza, 1839 - Alto da Serra, Petrópolis

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| HOSPITAL MUNICIPAL NELSON DE SA EARP |  | APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL INTECAL CR7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRONTO SOCORRO LEONIDAS SAMPAIO |  | APARELHO DE RAIO X INTECAL CR 152 500 MA |  |

a) Manutenção Corretiva:

1- A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer Chamado Técnico referente aos Equipamento de Raios-x da CONTRATANTE estipulados neste termo;

2- A solicitação do Chamado Técnico para a CONTRATADA implica o início da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e do Tempo de Reparo;

3- O Tempo de Atendimento Técnico/ Reparo não poderá exceder a 01 (um) dia útil;

4- Para todo Atendimento deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações: a. Identificação do Equipamento; b. Data e Hora do Início e Final do Atendimento Técnico; c. Descrição do(s) problemas(s) encontrado(s); d. Descrição do(s) serviço(s) executado(s); e. Descrição de eventual(ais) pendência(s); f. Descrição de eventual(ais) peça(s) aplicadas(s); g. Status do Equipamento após o Atendimento Técnico; h. Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico; i. Nome/Assinatura do Responsável Técnico da Unidade e ou outro servidor indicado pela CONTRATANTE;

5 - Deverão ser realizados reparos de quaisquer defeitos que ocorrerem no decorrer do contrato, em número ilimitado de vezes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;

6-  Deverão incluir todos os procedimentos necessários para que o equipamento funcione em sua plenitude e com total segurança;

7 - Deverão ser recuperados, dentro do possível, em laboratório, de quaisquer peças, componentes, subconjuntos ou módulos que se fizerem necessários ao correto funcionamento do equipamento;

8 - Quaisquer peças ou subconjuntos defeituosos retirados dos equipamentos são de propriedade da Secretaria de Saúde, e devem ser deixadas nas dependências do Setor responsável;

b) Manutenção Preventiva

1 - A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva para os Equipamentos de Raios-x da CONTRATANTE.

2 -A CONTRATADA deverá, trimestralmente, realizar manutenção preventiva no Equipamento de Raios-x da CONTRATANTE, de modo a reduzir a incidência de Manutenção Corretiva, prevendo e evitando danos futuros, corrigindo falhas em estágios iniciais, e aumentando a confiabilidade e segurança dos equipamentos;

4 - As Manutenções Preventivas dos Equipamentos de Raios-x da CONTRATANTE, deverão ser compostas, sempre que aplicável, basicamente pelos seguintes procedimentos:  – Verificação da qualidade da energia elétrica fornecida pela rede aos equipamentos, tais como: tensão e qualidade do aterramento local;– Inspeção visual de todos os módulos dos equipamentos;  – Realização de testes de funcionalidade e segurança;  – Desoxidação, limpeza, lubrificação, reaperto e realinhamento de quaisquer partes móveis do equipamento, como roldanas, trilhos, rodízios de movimentação, articulações dos braços, movimentação da mesa do paciente em todos os sentidos e ângulos, movimentação da bandeja, mecanismos de recolhimento e ejeção automáticos de chassis e etc;

– Aferição e ajustes (Calibração) dos níveis de tensão (KVp), corrente (MA) e tempo de exposição fornecidos à ampola de RX, através de instrumentação apropriada e calibrada para esta finalidade, bem como adequação destes valores medidos com os valores apresentados nos painéis ou mesa de comando dos aparelhos; – Verificação e ajustes dos níveis de emissão de RX adequados do cabeçote, bem como verificação dos níveis de filtração total permanente da irradiação emitida; 4

– Verificação e ajustes da abertura / fechamento do colimador, bem como a coincidência entre o campo visual gerado pela lâmpada do colimador com o campo de RX irradiado;  – Verificação e ajustes nos sistemas de fixação das cúpulas e colimadores de RX;  – Verificação da fixação, isolamento (fugas) e estado geral dos cabos de alta-tensão que alimentam as cúpulas de RX; – Verificação e ajustes nos sistemas de freios dos braços de sustentação e movimentação das cúpulas de RX.

– Verificação, desoxidação e reaperto dos conectores elétricos, chaves rotativas, relés, disjuntores, chaves de contato eletromecânicas imersas em óleo e outros componentes desta natureza, quando couber;

– Verificação do acionamento de quaisquer chaves, interruptores, acionadores remotos, teclados de membrana e etc;  – Verificação, lubrificação e ajustes do sistema de oscilação da grade difusora; 4.2.4.14 – Verificação do alinhamento e colimação dos feixes de RX nos planos horizontais e verticais, quando couber;  – Verificação de funcionamento de quaisquer sinalizadores, como lâmpadas, leds, displays; – Verificação de quaisquer vazamentos de óleo isolante, sejam nas cúpulas de RX como nos geradores de alta-tensão– Testes de isolação entre pontos energizados e carcaça dos equipamentos, visando garantir a segurança dos pacientes e operadores dos equipamentos;  – Anualmente, ou quando houver troca da ampola de RX, ou quando solicitado, deverão ser realizados testes completos de controle de qualidade, como por exemplo: avaliar o desempenho do gerador de raios-X, teste de exatidão e reprodutibilidade do kVp, exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição, camada semi-redutora, reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar, rendimento do tubo, geometria do feixe, alinhamento do eixo central do feixe de raios-X, exatidão do sistema de colimação, alinhamento de grade ante espalhadora e ponto focal, reprodutibilidade do sistema automático de exposição, resolução de baixo e alto-contraste e outros, sempre amparados pela portaria Resolução RDC nº 611 da ANVISA para Serviços de Radiologia.  – As manutenções preventivas deverão estar previstas na forma de checklist. A Contratada deverá distribuir, ao longo do ano, todas as ações recomendadas pelos fabricantes na execução das manutenções preventivas para cada equipamento, cujos relatórios com o resultado das mesmas deverão ser entregues no setor responsável.

As peças, ou grupo de peças de até 10% do valor mensal do contrato, serão substituídas sem nenhum ônus para a SMSP, devendo as mesmas serem relatadas em Ordem de Serviço mensal e serão entregues juntamente com a nota fiscal referente ao serviço contratado. As peças ou grupo de peças de reposição, cujo orçamento seja superior ao acima estipulado, serão discriminadas pela contratada e adquiridas através de processo próprio, mediante pesquisas de preço no mercado. A manutenção preventiva de todas as unidades deverá ser realizada através de 01 (uma) visita mensal, no horário de 08:00 às 17:00; A mesma será comunicada e acompanhada pelo responsável do setor ou por seu substituto;

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da  Lei nº 14133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, propostas em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias à realização dos serviços  n   o equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Atestado de Capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada com objeto de mesmo porte.

_____________________________

JOAO CARLOS LOUGON HENRIQUE

Diretor administrativo